Št.: POV18-028

Del. št. RP/EAD -

Datum: 18. 6. 2018

**ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe**

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Nadgradnjo merilnega sistema MEGGER TDM 45-40,** v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno   
28. 6. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti** **z oznako "ne odpiraj – ponudba – nadgradnja merilnega sistema".** Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj.** Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

[robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si](mailto:robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si) in

[vili.bonca@elektro-gorenjska.si](mailto:vili.bonca@elektro-gorenjska.si)*.*

**OPOZORILO:**

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe podatkov** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d. d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA

 

Priloge:

* ponudba
* tehnična specifikacija

**PONUDBA**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Naslov: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ID za DDV: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Kontaktni e-naslov in telefon: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-028, dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za predmet naročila:** | **NADGRADNJA MERILNEGA SISTEMA MEGGER TDM 45-40** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v EUR (brez DDV):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

**Rok izvedbe/dobave** je do 1.10.2018.

**Rok plačila** je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

**Garancijski rok:** \_\_\_\_\_ *(najmanj 12)* mesecev.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe:** | \_\_\_\_ *(najmanj 20)* dni od datuma oddaje ponudbe |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**Nadgradnja merilnega sistema MEGGER TDM 45-40**

1. Prenosni ehometer s funkcijo lociranja izvora delnih razelektritev

1.1 Tehnični opis

|  |  |
| --- | --- |
| Splošno | * Kompakten prenosen ehometer Megger - Teleflex SX - za lociranje napak na NN/SN mreži. * **Mora podpirati metodo določanja mesta izvora delnih razelektritev** |
| Fizikalne lastnosti | * Odporno ohišje, primerno za delo in prenašanje na terenu, s pokrovom za zaščito zaslona. * Ročica za lažje prenašanje. * Torbica za kable. * Napajanje preko mrežnega izvora 220 V, 50 Hz in interne baterije vgrajene v ohišju. * Avtonomija baterijskega napajanja min. 4 ure * Delovanje pri pogojih od -10 do +50 °C * Teža do 10 kg. |
| Ehometer | * Dva linijska vhoda * Merilno področje min 160 km * Širina impulza od 20 ns do 10 us * Amplituda impulza 5 do 50 V * Vzorčenje 400 MHz * Prenapetostna zaščita do 400 V * Interni pomnilnik 40 GB * USB za prenos meritev |
| NN merilne metode | * Direktna metoda (L1, L2), razlika (L1 – L2), primerjava (L1/L2) * Primerjava živa slika pomnilnik (L / M) * Metoda lociranja mesta delnih razelektritev |
| VN merilne metode | * Tokovno impulzna metoda * Napetostna metoda * Večkratna metoda svetlobnega loka |
| Zaslon | * Grafični LCD zaslon v barvah, občutljiv na dotik. * Dimenzija zaslona min. 10 palcev * Ločljivost 1024 x 760 točk |

1.2 Komplet naj vsebuje\*:

* ehometer 1 kom
* priključni kabel 2 kom
* ozemljitveni kabel 1 kom
* polnilec za baterijo 1 kom
* torba za pribor 1 kom
* navodilo za uporabo 1 kom

\* ponudnik je dolžan, ne glede na gornji seznam, dobaviti vso opremo in pribor, potrebno za funkcionalno obratovanje opreme, tudi če v seznamu ni našteta

1.3 Zahtevana količina 1 kpl

2. Zunanji kondenzator

2.1 Tehnični opis

|  |  |
| --- | --- |
| Splošno | * Dodatni kondenzator za merjenje DR na kratkih kablih, ob uporabi DAC metode * Mora biti prost delnih razelektritev |
| Fizikalne lastnosti | * Napetostno področje do 60kV, * Kapaciteta 150 nF |

2.2 Komplet naj vsebuje\*:

* kondenzator 1 kom
* VN priključni kabel 1 kom
* ozemljitveni kabel 1 kom
* Vmesnik/coax conection box za priključitev in možnost uporabe že obstoječega VN kabelskega priključka 1 kpl

\* ponudnik je dolžan, ne glede na gornji seznam, dobaviti vso opremo in pribor, potrebno za funkcionalno obratovanje opreme, tudi če v seznamu ni našteta

2.3 Zahtevana količina 1 kpl

## Ponudnik s podpisom potrjujem, da bom vse dobave izvedel strokovno in v skladu z zahtevami naročnika.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. **Opomba:** Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. [↑](#footnote-ref-1)